## List1
Technická specifikace
Zakázka: Dodávka polohovacích vertikalizačních lehátek
Zadavatel: Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
Požadavek / parametr | ANO / NE
Účel použití
Přístroj pro rehabilitaci - pro bezpečnou mobilizaci a vertikalizaci pacientů.
Účelem přístroje je umožnit imobilizovaným pacientům postupnou vertikalizaci z lehu, přes sed, až do plného stoje.
Obecné požadavky
Celkový počet kusů: 2 (dva)
Přístroj je zdravotnický prostředek v souladu s IEC 60601-1
Změna pozice probíhá plynule pomocí ovladače a dotykového displeje s jistotou zachování fyziologického postavení všech částí těla.
Systém umožňuje uložení dat o přesném nastavení lehátka
Individuální nastavení pracovní výšky lehátka v jakékoliv pozici
Pojezdný systém 360° (otáčení na místě)
Čtyři kolečka otočná do 360°, centrální brzdící a pojezdový systém
Funkce ukončení pohybu velmi pomalu
Přístroj je určen pro pacienty o hmotnosti až 250 kg
Přístroj je určen pro pacienty o výšce až 190 cm
Délka povrchu vleže minimálně 190 cm
Hmotnost přístroje do 130 kg
Odborné požadavky
Přístroj obsahuje vibrační modul v podnožce o frekvenci 10-55 Hz (+/- 10%)
Mechanismus vibračního modulu umožňuje bazální stimulaci ve všech pozicích - vleže, vsedě, vestoje
Vibrační modul funguje stochasticky lineárně (frekvence nastavená / průběžně měněna terapeutem) nebo stochasticky randomizovaně (terapeut nastaví maximální frekvenci a její změny probíhají randomizovaně)
Mechanické vibrace jsou generovány systémem v podnožce
Loketní opěrky a boční stabilizátory lze zcěla sklopit
Možnost uložení a emailového zaslání informací o nastavení pozice lehátka a parametrech vibrací
Pozice vestoje až 90°, pozice hlavou dolů -10°
Složení každého přístroje:
Vertikalizační lehátko
vibrační modul
Stůl s uzamykacím mechanismem a měkkou podložkou
Popruhy: tělový, pánevní a pro dolní končetiny, velikosti standard
Polohovací polštář
Stabilizační 3 komorový polštář
Stranice + fixační pás na hlavu
Postranice vedle stehen
Klínový pás
2 ks náhradní Lithiové baterie, kapacita baterie minimálně 4,4 Ah
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení
uvedení zařízení do klinického provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci
předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na dodané zařízení po dobu min. 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění odborné údržby dle § 44 - 47 zák. č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Uchazeč bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, stavebních prvků, instalací apod., je dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
_____________________________
razítko a podpis oprávněné osoby
Návod na vyplnění formuláře:
Uchazeč v tomto formuláři vyplní všechna zelená políčka. Nevyplněné políčko se považuje za nesplnění požadavku nebo parametru.
Do zeleného políčka je uchazeč povinen dopsat ANO v případě, že jeho výrobek nebo služba splňuje parametr nebo požadavek položky. Pokud nesplňuje, dopíše NE. To se vztahuje i na požadavky na uchazeče uvedené v položkách "Instalační práce a služby" a "Zvláštní požadavky"
Příklad 1:
V kolonce požadavek/parametr je uvedeno "hmotnost výrobku maximálně 500kg". Pokud je hmotnost výrobku např. 450kg (čili splňuje podmínku) doplní uchazeč do zeleného políčka ANO. Pokud je hmotnost výrobku např. 560kg (čili nesplňuje podmínku) doplní uchazeč NE. Je-li hmotnost výrobku přesně 500 kg považuje se podmínka za splněnou.
Příklad 2:
V kolonce požadavek/parametr je uvedeno "Dodané zařízení musí být nové". Pokud uchazeč dodává nové zařízení (čili splňuje podmínku) doplní uchazeč do zeleného políčka ANO. Pokud uchazeč chce dodat repasované, nebo používané zařízení (čili nesplňuje podmínku) doplní NE.